## Instrucciones
Hoja de vida de equipos biomédicos: inventario, hoja de vida y cronograma de mantenimiento
Para qué sirve
Este libro reúne los tres documentos que el estándar de dotación de todos los servicios (numeral 11.1.3 del Manual de la Resolución 3100 de 2019) le pide al prestador: el registro de equipos del criterio 1, la hoja de vida con los mantenimientos del criterio 2.2 y la programación del mantenimiento preventivo del criterio 2.1.
Cómo se usa
1. Hoja «Inventario»: una fila por equipo. Las celdas amarillas se diligencian; las grises se calculan solas (próximo mantenimiento y estado del registro).
2. Hoja «Hoja de vida»: una copia por equipo (clic derecho en la pestaña → Mover o copiar → Crear una copia). Ahí van los datos del equipo y cada mantenimiento preventivo o correctivo.
3. Hoja «Cronograma»: no se diligencia. Toma los equipos del inventario y marca con una P los meses en que toca mantenimiento preventivo.
La fila 5 del inventario y los datos de la hoja de vida traen un EJEMPLO: el monitor desfibrilador COMEN S5, con los datos de su permiso de comercialización INVIMA 2021EBC-0023576 (riesgo IIb, vida útil 5 años, vigente hasta el 18/05/2031). La serie, las fechas y la frecuencia del ejemplo son ilustrativas: reemplácelas por las de su equipo.
De dónde sale cada dato
Nombre, marca, modelo y serie: de la placa del equipo. Registro sanitario o permiso de comercialización, vigencia y clasificación por riesgo (I, IIa, IIb o III): del registro que expide el INVIMA; su proveedor debe entregárselo y se puede verificar en https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios
Frecuencia de mantenimiento: la que recomienda el fabricante en el manual. Si el fabricante no la define, la del protocolo de mantenimiento del prestador (criterio 2.1).
Quién hace el mantenimiento: talento humano profesional, tecnólogo o técnico en áreas relacionadas, del prestador o de un tercero (criterio 6).
Lo que este formato no reemplaza
El texto de la norma es el que manda. Este formato organiza la información; la habilitación incluye además talento humano, infraestructura, procesos prioritarios, historia clínica e interdependencia. Explicación completa: https://www.allers.com.co/habilitacion/hoja-de-vida-equipo-biomedico/
Allers S.A.S. · www.allers.com.co · Formato de libre uso. Versión del 3 de octubre de 2026.

## Inventario
Inventario de equipos biomédicos (registro del criterio 1, numeral 11.1.3)
Amarillo = se diligencia · Gris = se calcula solo · La fila 5 es un ejemplo: reemplácela o bórrela.
N.º | Nombre del equipo (1.1) | Marca (1.2) | Modelo (1.3) | Serie (1.4) | Registro sanitario o permiso de comercialización (1.5) | Vigencia del registro | Clasificación por riesgo (1.6) | Servicio y ubicación | Fecha de compra | Proveedor | Frecuencia de mantenimiento preventivo (meses) | Último mantenimiento | Próximo mantenimiento | Estado del registro | ¿Tiene hoja de vida?
1 | Monitor desfibrilador | COMEN | S5 | EJEMPLO-0001 | Permiso de comercialización INVIMA 2021EBC-0023576 | 2031-05-18 | IIb | Urgencias · sala de reanimación | 2026-03-16 | Allers | 12 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | Vigente | Sí
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Fuente de la fila de ejemplo: permiso de comercialización INVIMA 2021EBC-0023576 (monitor desfibrilador, modelos S5 y S3; riesgo IIb; vigencia 18/05/2031). Serie, fechas, ubicación y frecuencia son ilustrativas: la frecuencia real es la del manual del fabricante.
Formulas:
Próximo mantenimiento = IF(OR(L5="",[Último mantenimiento]=""),"",EDATE([Último mantenimiento],L5))
Estado del registro = IF([Vigencia del registro]="","",IF([Vigencia del registro]<TODAY(),"Vencido",IF([Vigencia del registro]<TODAY()+180,"Vence en menos de 6 meses","Vigente")))

## Hoja de vida
Hoja de vida de equipo biomédico
Una copia de esta hoja por equipo. Amarillo = se diligencia. Los datos que vienen son un ejemplo (monitor desfibrilador COMEN S5).
1. Identificación del equipo (criterio 1 del numeral 11.1.3)
Nombre del equipo (1.1) | Monitor desfibrilador | Marca (1.2) | COMEN
Modelo (1.3) | S5 | Serie (1.4) | EJEMPLO-0001
Registro sanitario o permiso de comercialización (1.5) | Permiso de comercialización INVIMA 2021EBC-0023576 | Vigencia del registro | 2031-05-18
Clasificación por riesgo (1.6) | IIb | Vida útil según el registro | 5 años
Fabricante | Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. | Proveedor / importador | Allers
Servicio y ubicación | Urgencias · sala de reanimación | Fecha de compra | 2026-03-16
Fecha de instalación | 2026-03-20 | Garantía hasta
2. Documentos que acompañan el equipo (marque Sí o No)
Registro sanitario o permiso de comercialización INVIMA |  |  | Sí
Ficha técnica |  |  | Sí
Manual de operación en castellano |  |  | Sí
Manual o guía de mantenimiento |  |  | Sí
Constancia de capacitación en el uso (criterio 3)
Certificado de calibración, cuando el fabricante o el servicio la definan
3. Programa de mantenimiento preventivo (criterio 2.1)
Frecuencia (meses) | 12 | Definida por | Fabricante (manual)
Quién lo ejecuta (criterio 6) | Tercero: servicio técnico del proveedor | Perfil del responsable | Ingeniero biomédico
4. Registro de mantenimientos preventivos y correctivos (criterio 2.2)
Fecha | Tipo (preventivo o correctivo) | Qué se hizo | Repuestos cambiados | Responsable y perfil | Propio o tercero | Próxima fecha | Firma
2026-09-15 | Preventivo | Revisión según manual del fabricante, prueba de descarga y de batería (ejemplo) | Ninguno | Nombre del técnico · ingeniero biomédico | Tercero | 2027-09-15
5. Verificación de calibración (cuando el fabricante o el programa del servicio la definan)
Fecha | Laboratorio o responsable | N.º de certificado o informe | Resultado | Próxima fecha
La Resolución 3100 de 2019 pide el programa de mantenimiento y la hoja de vida con los mantenimientos (11.1.3, criterio 2). El Decreto 4725 de 2005 (artículo 38) pide al tenedor del equipo asegurar su calibración y mantenimiento según los manuales del fabricante.
Formulas:
Próxima fecha = IF(OR([Nombre del equipo (1.1)]="",B22=""),"",EDATE([Nombre del equipo (1.1)],B22))

## Cronograma
Cronograma anual de mantenimiento preventivo (criterio 2.1)
No se diligencia: toma los datos de la hoja «Inventario». P = mes en que toca mantenimiento preventivo, contado desde el próximo mantenimiento y repetido según la frecuencia.
N.º | Equipo | Modelo | Serie | Frecuencia (meses) | Próximo mantenimiento | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Monitor desfibrilador | S5 | EJEMPLO-0001 | 12 | 2027-09-15 | bar: Sep